GJ2011-6-2

# 报价单（验收标准）

TO：刘小姐                               FROM：郑州万博仪器设备有限公司

万博烘箱制造厂

贾鑫 销售部

Tel：0371-63989979

Fax: 0371-60150809

下面是关于贵司所询电热烘箱881系列的价格以及技术数据，敬请查阅：

| 型号 | 电压（V） | 功率(KW) | 工作温度范围(℃) | 控温 精度 | 温度均匀性(℃) | 电机功率(W) | 工作室尺寸(mm) | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (℃) |  |  | 深×宽×高 |  |
| GJ881Y—4 | 3×380 | 9 | 20—300 | ±5 | ±5 | 180 | 800×800×1000 | 6000.00 |
| GJ881Y—5 | 3×380 | 12 | 20—300 | ±5 | ±5 | 370 | 1000×1000×1000 | 9000.00 |
| GJ881Y—6 | 3×380 | 15 | 20—300 | ±5 | ±5 | 750 | 1000×1200×1200 | 10800.00 |
| GJ881Y—7 | 3×380 | 18 | 20—300 | ±5 | ±5 | 750 | 1000×1200×1500 | 13500.00 |

参数明细：

生产周期： 根据烤箱型号

付款方式：商订

烘箱名称：

品名：电热热风循环烘箱

型号：GJ881Y系列（不锈钢板内胆，双风道）

温度参数：

常用工作温度： 常温-200  ℃

最 高  温 度：室温~300  ℃

均 匀  性 能：在设定 100 ℃进行测试时，左右，上下温度公差为 ±5 ℃

测   试   点：距内胆材料至少  150  毫米，门至少 150   毫米

测 试 时  间：到达设定温度（恒温状态）后至少 10  分钟

（续1）20100310001

结构与材料：

结    构： 两面穿孔板，风道循环作用明显。出厂原配网搁两片。

外墙材料： 1.2毫米厚度的A3冷压碳钢板。

内胆材料： 1.0毫米厚度的SUS304不锈钢板。

风道材料： 1.0毫米厚度的SUS304不锈钢板。

增强材料： 4#与5#角钢和1.0-1.2毫米厚度槽型冷压钢板加强，使烘箱坚固耐用.

涂装材料：外墙采用环保自干漆，颜色银灰色。

保温材料：厚度100毫米高级硅酸铝棉，保温性能良好，外墙温度不超过45℃

底部结构：

保温材料：采用100毫米硅酸铝棉保温层。

底部铁脚：四角装铁脚，可选滑轮带刹车。

单门结构：

数量：（1-4型单开门）（5-8型双开门）。，耐高温硅酸铝棉条。

厚度：100毫米，局部加强安装铰链和拉手。

门扣：弹簧拉手，简单实用，美观，寿命长。

循环系统：

热风循环：循环采用强压离心运风，均匀性好，空箱不超过±5℃。

鼓风电机：长轴烘箱电动机带离心风叶1套。根据烤箱型号配备电机功率。

电机功率： 浙江腾龙电机股份有限公司出品。

进气/排气：

进气系统：数量1个，口径 60 毫米。一体控制调节风量。

排气系统：数量1个，口径 60 毫米。可安装接口。

加热系统：

加热元件：U型管状加热元件，连续使用寿命可达4万-6万小时以上。

升温时间：空载常温升至100℃，约15-20min。

电器系统：

温控装置：一个MXT7000P.I.D智能温控仪表，自动恒温控温，精度±5度。

测温装置：一支不锈钢铠甲 PT100 铂电阻温度传感装置，测温精确。

定时装置：上海大华HS48S-99.99定时仪表，可人工开关/自动开关。

报警装置：APT/AD16型报警，恒温时间结束报警提示，可开关。

电流电压：380V/三相四线 50HZ。    220V/单相线 50HZ

电器元件：全部采用浙江正泰。

附件系统：

产品说明书：一份，合格证，保修单，一年保修。

咨询热线：13607687677

2011-6-2